附件一：福州市永泰生态环境局2026年监测站能力提升项目基本要求

一、便携式气象站2套
1、仪器用途：便携式气象站是一款便携式气象监测仪器，用于五参数（风速、风向、温度、湿度、大气压）的测量。
2、技术要求：
2.1风速（0~40）m/s分辨率	0.1m/s	最大允许偏差≤±2％
2.2风向（0~359）°分辨率	1°最大允许偏差≤±3°
2.3温度（-20~50）℃分辨率	0.1℃	最大允许偏差≤±0.5℃
2.4湿度（0~100）％RH	分辨率0.1％RH	最大允许偏差≤±3％RH
2.5大气压（60~110）kPa	分辨率0.01 kPa	最大允许偏差≤±200Pa
★2.6仪器可自动定位并进行授时，自动判定大气稳定度，打印及存储数据端均能显示大气稳定度相关数据及结论
2.7连续工作时间＞15小时
★3、配置要求：
主机1套、手持器1套、软件平台1套、打印机1套、检定/校准证书1份、说明书1份、合格证1份
二、低浓度自动烟尘烟气综合测试仪1套
1、仪器用途：仪器采用等速采样，滤膜（滤筒）称重的方法测量烟尘质量浓度；用电化学或光学原理的传感器测量氧气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳等有毒有害气体的质量浓度；以及对烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟道压力排风量等参数的测量。适合对固定污染源排放中烟尘烟气的排放浓度、排放总量、脱尘脱硫效率等的监测。
2、技术要求：
[bookmark: OLE_LINK1]2.1 采样流量：（0～120）L/min；分辨率0.1 L/min；最大允许误差±2.5%。
2.2 烟气动压：（0～2000）Pa；分辨率1Pa；最大允许误差±1.0%FS。
2.3 烟气静压：（-30～30）kPa；分辨率0.01Pa；最大允许误差±1.0%FS。
2.4 烟气全压：（-30～30）kPa；分辨率0.01Pa；最大允许误差±1.0%FS。
2.5 流量计前压力：（-60～0）kPa；分辨率0.01Pa；最大允许误差±1.0%FS。
2.6 流量计前温度：（-55～125）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±2.5℃。
2.7 烟气温度：（0～200）℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±3℃。
[bookmark: OLE_LINK2]2.8 等速吸引流速：（1～45）m/s；分辨率0.1m/s；最大允许误差±4%。
2.9 大气压：（60～130）kPa；分辨率0.1kPa；最大允许误差±0.5kPa。
2.10采样泵负载能力：≥50L/min（阻力为30kPa时）。
2.11烟气技术参数：
采样流量：1.0L/min。
O2 ：量程（0～30）%，示值误差±5%，响应时间：≤90s，预期使用寿命：空气中2年。
[bookmark: OLE_LINK3]SO2：量程（0～5700）mg/m3 最大值14000mg/m3，示值误差±5%，响应时间：≤90s，预期使用寿命：空气中2年。
NO：量程（0～1300）mg/m3 最大值6700mg/m3，示值误差±5%，响应时间：≤90s，预期使用寿命：空气中2年。
NO2：量程（0～200）mg/m3 最大值2000mg/m3，示值误差±5%，响应时间：≤90s，预期使用寿命：空气中2年。
CO ：量程（0～5000）mg/m3 最大值25000mg/m3，示值误差±5%， 响应时间：≤90s，预期使用寿命：空气中2年。
★2.12仪器满足最新补充要求，具备数据直接传输、北斗定位、自动授时、操作日志、数据自动保存和打印功能
★3、配置要求：
主机1台、高低浓度颗粒物综合采样枪1支、高效气水分离器1台、便携式蓝牙打印机1台、采样头（Φ8、Φ10、Φ12）各6个、Φ47石英滤膜1盒（100张）、托网1盒（50片）、密封压环1盒（100片）、采样嘴1盒（6个）、采样枪支架1个、烟气预处理器1套、压膜器1台、检定/校准证书1套、说明书1份、合格证1份
三、纯水机1台
1、仪器用途：用于实验室玻璃清洗机配套实验用水的制备。
2、技术要求：
2.1产水量（25℃）：≥40L/H ；
2.2超纯水指标： 
电导率≤0.2μs/cm @25℃； 有机物去除率 〉99%（MW>200道尔顿）；
微粒和细菌去除率 〉99%；吸光度（254nm,1cm光程）≤0.01；
脱盐率：96%-99%；蒸发残渣（105±2℃）≤1.0 mg/L；
可氧化物质（以o计）≤0.08 mg/L；可溶性硅（以sio2计）≤0.02mg/L；
2.3具备双屏幕显示：一个屏幕显示监测源水水质，防止不合格源水进入系统，另一个屏幕显示监测终端出水的电导率（μs/cm）或电阻率（MΩ.cm）
2.4配套专用真空压力储水桶及60L纯水箱组合，实现快速补水，确保设备用水
★3、配置要求：
纯水机1台、配套管路1套、15升真空压力储水桶1个、60L全自动液位控纯水箱1个、说明书1份、合格证1份
四、便携式离心机1台
1、仪器用途：仪器满足《HJ91.2-2022 地表 水环境质量检测技术规范》附录A地表水总磷监测现场前处理方法的文件参数要求，用于水样现场进行离心处理。
2、技术要求：
2.1转速设置范围：0~2500rpm
2.2相对离心力：≥1221xg
2.3最大容量：≥4*300ml
2.4时间设置：1min-99min
★3、配置要求：
便携式离心机1台、≥50万毫安便携式移动电源1套、拉杆箱1个、说明书1份、合格证1份
