亚低温治疗仪

一、主要技术指标：

1、供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

▲2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA

3、采用进口品牌压缩机

4、制冷量：800W

5、降温速度：每分钟不小于1℃

6、噪声≤55dB(A)

▲7、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃

▲8、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃

9、具有复温功能

▲10、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min

11、使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温

12、磁力泵流量：12L/min

13、缺水自动报警、传感器脱落报警

14、LCD液晶独立显示

二、适应症：

主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

三、基本配置：

主机                 1台

降温毯               1套

降温毯防水套         2件

温度传感器           1套

电源线               1根