高频胸壁振荡排痰仪

数量：2套

- 供电电源：100-240V~，50/60Hz

- 振动频率：≤18Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节

*

振动压力：0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节

- 定时时间：1-60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节

- 人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸彩色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）

*

治疗模式：5种治疗模式可选，包括常规模式、滚动模式和3种P模式（P1、P2、P3模式，也可以称为编程模式）

- 滚动模式：通过设置两个点的频率和压力，并设置第一个点到第二个点所占用定时时间百分比，使治疗强度逐渐增加

*

编程模式：通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求

- 咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调

- 患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护

- 空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，可长期连续工作

*

充气背心：全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

*

患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目

患者状态监测：可配血氧饱和度（可实现实时接收患者反馈信息如心脉和血氧饱和度等）

- 主机尺寸和质量：≤15Kg，主机尺寸（长×宽×高）：350mm×240mm×240mm