| 一、设备名称 | 肿瘤低温冷冻消融系统 |
| --- | --- |
| 二、数量 | 壹套 |
| *三、设备用途 | 适用于除空腔脏器肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗 |
| 四、技术参数 |  |
| 1 | 计算机测量、控制、显示系统 |
| 1.1 | 产品具有内置计算机控制系统, 其软件界面用于控制消融针和监控系统的性能。 |
| 1.2 | 产品内置的计算机可以独立控制每个消融针，可以单冷、单热或冷热交替进行，以达到冷冻消融或复温的目的。 |
| 1.3 | 产品由软件控制工作介质从冷、热罐通过管路到消融针。 |
| 1.4 | 产品具有触摸显示器，显示器高度、方向可调，可360°自由旋转。 |
| 1.5 | 产品具有≥ 4 个测温通道,可分别获得每个测温通道所连的消融针的温度信息。 |
| 1.6 | 产品的每个冷冻通道具有冷冻、复温、暂停等冷冻消融针的控制键。 |
| 1.7 | 产品有工作介质添加、准备手术、关机等控制键。 |
| 2 | 产品的安全保护装置 |
| 2.1 | 产品具有用户密码,以防止产品的非授权使用。 |
| 2.2 | 产品具有紧急停止键,用于产品的紧急停止，按下这个键就会立刻关闭阀门停止工作介质输出, 以保障安全。 |
| 2.3 | 系统符合 YY 0678-2008 医用冷冻外科治疗系统性能和安全的要求。 |
| 2.4 | 系统电气安全符合 GB 9706.1-2007 医用电气设备 第一部分：安全通用要求、GB9706.15-2008 医用电气设备 第 1-1 部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求。 |
| 2.5 | 系统的电磁兼容全面执行 YY 0505-2012 医用电气设备第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验的要求。 |
| 3 | 数据记录及传输系统 |
| 3.1 | 可直接存储病人基本信息。 |
| 3.2 | 可记录探针的温度时间趋势图。 |
| 3.3 | 对系统的冷阀，热阀，加热器，热罐放气阀，冷罐增压阀，冷罐放气阀的启动、停止进行自动控制。 |
| 3.4 | 控制低温、复温程序，功率调节，手术运行、停止。 |
| 4 | 低温系统 |
| *4.1 | 使用液氮进行降温。 |
| 4.2 | 液氮存贮器的容量≥ 24 升。 |
| △4.3 | 工作压力0.4-0.5MPa |
| 4.4 | 具有过压释放装置，当液氮存贮器的压力超过0.55MPa 时，瞬时解除过压。 |
| 4.5 | 产品具有≥ 4 个低温和复温工作介质接口, 可以多针组合, 一次治疗多个肿瘤或较大肿瘤。 |
| *4.6 | 低温治疗时，消融针最低温度可达到-186℃±10 ℃。 |
| 5 | 复温系统 |
| △5.1 | 使用无水乙醇进行加热。 |
| 5.2 | 无水乙醇存贮器的容量≥ 6 升。 |
| △5.3 | 工作压力0.15-0.2MPa。 |
| 5.4 | 具有过压释放装置，当热工作介质存贮器的压力超过 0.22MPa 时，瞬时解除过压。 |
| △5.5 | 复温治疗时，消融针的最高温度可达到75℃±10 ℃。 |
| 6 | 回收系统 |
| 6.1 | 储存回收废液的容器≥ 2 个，每个容器的容量≥3升。 |
| 7 | 消融针 |
| 7.1 | 消融针为医用不锈钢材质 |
| 7.2 | 消融针内置热电偶测温系统，治疗时实时显示治疗温度，测温范围为-200℃至100℃ |
| 7.3 | 消融针针管及手柄内置真空绝热层，避免正常组织的冻伤和热损伤。 |