体腔热灌注治疗机技术参数

1、设备名称：体腔热灌注治疗系统

2、数量：1台

3、设备用途及工作条件：

▲3.1设备用途：用于胸、腹腔的连续热灌注治疗；

3.2 工作条件：电源220 VAC±10%，频率50HZ,功率1500 VA以内；

3.3 电气性能：产品符合GB9706.1-2007国家标准；噪音≤60 dB,熔断器：a.c.250V 8A

4、技术规格与性能要求：

4.1加热系统：

4.1.1 采用大容量水箱，通过加热装置控制加热水箱水温度；水箱容量≥4.5升

▲4.1.2 必须采用相互隔离的双循环，通过大面积热交换器对灌注液加热；

4.1.3 升温过程平稳，迅速，安全，全程无辐射或其他有害物质释放保证在场医护人员及病人的身体健康；

4.2 控温系统：

▲4.2.1 腹腔控温范围：40-45 ℃；胸腔控温范围：40-50℃

4.2.2 温度采集通道数与数据采集更新时间：6通道  1s

4.2.3 报警延时：1s

▲4.2.4 测温精度≤±0.1 ℃，控温精度≤±0.3 ℃；

4.2.5 测温探头可长期重复使用，以降低使用成本并保证测量精度；

4.3驱动循环系统：

4.3.1采用蠕动泵驱动灌注液，循环泵驱动水箱水循环，热交换器进行导热形成相互隔离的双循环系统

4.3.2灌注流量200-600 ml/min可调，流量控制精度≤±5%；

4.4控制系统：采用工业计算机系统及专用治疗控制软件，可实现治疗参数设置、智能温度控制、治疗曲线显示、治疗数据存储、报警及报告打印功能；

4.5管道系统：

4.5.1可提供用于恶性肿瘤胸、腹腔热灌注治疗的一次性配套管道，确保设备正常使用；

4.5.2管道其它功能：具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米，可防止脱落癌细胞和凝血块回流；同时具备短路设计，必要时可开放短路端口，防止灌注管道阻塞；

4.6保护功能：

4.6.1完善的安全保护功能，包括超温、缺水、故障等报警和紧急保护功能；

4.6.2具有多路温度传感器，可实现多点精确控温，能实时监测治疗温度与患者主要部位温度；