体外高频热疗机的主要技术参数

一 、主要技术指标：

1. 最大输出功率：1500W；

▲2. 额定工作频率：13.56MHz±2%；

3. 工作电源：AC220V 50Hz；

4. 输入功率：≤3500VA；

5. 治疗时间：0～120min范围内连续可调，步距1min，精度为±5s；

6. 应用软件：

6.1 Windos视窗界面；

6.2 功率实时曲线；

6.3 温度实时曲线；

6.4 ≥2万份病例存储；

6.5 时间设定功能；

6.6 具有数据库病历导出为EXCEL电子表格文档、病历报告输出、热疗谈话记录报告输出、热疗申请单输出、病历查找功能、数据库备份和修复功能。完善的系统功能，便于科研和教学。支持打印功能。

▲7. 测温单元：具有光纤温度传感器的实时测温单元，可连续实时测量温度；

7.1 5路光纤温度传感器；

7.2 温度数据显示范围30℃-45℃；

7.3 测温精度≤±0.3℃。

8. 屏蔽设计：采用抗电磁波和电流干扰的双重屏蔽技术；

9. 透热深度：17-25cm；

10. 温度、功率、栅流、阳流、治疗时间等均可实现数字化显示功能；

▲11. 可控式电极板，可实现电极二维运动模式，上下电极左右同步行程100mm以上，上电极板行程200mm以上，下电极板行程60mm以上；

12. 全电控治疗床，床面行程800mm以上，美观、耐高温，可活动，利于病人全方位治疗；

▲13. 具有可靠的安全保护功能（超温、最大功率输出限制等），并且具有提示报警功能，尤其是电脑故障保护功能如：病毒、死机、干扰等，极大的增强了仪器的可靠性，并可手动紧急关机。

二、适应症：

该产品临床用于配合肿瘤放疗和化疗的治疗手段，用于肝癌、膀胱癌等肿瘤的辅助治疗。

三、基本配置：

1. 工控主机                    1台；

2. 显示器                      1台；

3. 打印机                      1台；

4. 控制软件                    1套；

5. 治疗主机                    1套；

6. 电动床面                    1张；

7. 可控式电极板                1套。