吊塔参数

数量：15套

1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，吊塔所采用的材料应采用防腐蚀抗菌材料，其具有表面抑制细菌再生作用。

2、吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

3、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

▲4、吊塔应符合有害物质限制指令标准，标准编号：EN 50581:2012。（提供证明文件）

▲5、吊塔应符合IECQ QC 080000危险品过程管理体系的要求。（提供证明文件）

▲6、吊塔吊柱为四面柱体结构，电源插座和气体终端可以选择同时安装在箱体同一侧同一个安装面，采用上电下气的排布方式，方便临床使用。（提供有效的实物图片证明或者彩页证明）

7、吊塔腔体底部具备排气孔，如有气体泄露，能尽快排放。

★8、吊塔医用气体管路系统符合国际EN ISO 9170-1（终端装置医用气体管道系统）和EN ISO 5359（医用气体低压软管组件）要求。（提供有效的由国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告）

9、为保证临床使用安全，所有医用气体软管符合生物相容性ISO 10993要求，检测内容应至少包含皮肤刺激测试、细胞毒性测试、致敏测试，并在检测报告上有明确说明上述三项测试结果，提供检测报告证明。

10、吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。

11、气体终端要求：要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。

12、气电箱为方形全封闭式设计，托盘可选择安装在其中任意一面，气电终端可以选择在另外三面任意安装。

★13、吊塔的防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定，外壳防火等级至少为UL94-V1。（提供有效的由国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告）

★14、配置GSS导轨电源，可以灵活调整电源数量（提供有效的由国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告及实物图片证明）

配置要求：

- 配备干区

  - 干区吊箱式气电箱

  - 干区气电箱承重≥120Kg

  - 每套气电箱附件要求

    - 德式标准气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）含所有插头

    - 电源插座≥8个

    - 网络接口（六类屏蔽）≥2个

    - 等电位住≥2个

    - 配备集线器，保证缆线的有序管理。

- 配备湿区滑车

  - 湿区吊柱式气电箱长度≥1000MM

  - 湿区气电箱承重≥120Kg

  - 每套气电箱附件要求

    - 德式标准气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个）含所有插头

    - 电源插座≥8个

    - 网络接口（六类屏蔽）≥2个

    - 等电位住≥2个

    - 双关节旋转输液支臂和高度可调输液支架≥1套。

    - 仪器承载托盘≥2个，其中一个带抽屉，托盘尺寸≥530×480mm。