# 可视软性喉镜招标参数

- 整机由机身软管和显示器两部分组成，整机支持图像采集、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、引导气管插管并可同步进行吸引等功能；

- 软管直径：5.2mm±10%；

- 工作通道≥2.6mm；

- 前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°（向上≥130°，向下≥130°）；

- 内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥8500Lux（工作距L=7mm），照度均匀，提供足够的工作照明；

- 最低物面亮度（Lmin）≤1cd/m2；

- 输出总光通量≥1.60m；

- 采用高分辨率摄像头，头端采用蓝宝石镜片，防刮花，抗冲击，耐腐蚀；

- 预设白平衡功能，省去调节步骤，确保显示效果一致；

- 视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

- 分辨率≥9.92 lP/mm；

- *景深：3-100mm；保证合理观察距离及更广的观察范围；

- 负压0.03MPa下，吸水量≥400mL/min；

- *显示器与手柄旋转式航空接口，连接更加稳固不易脱落，可分离拆卸；

  - TFT显示屏尺寸≥3.0英寸，像素≥1920（RGB）*480；单位面积像素高，图像显示更加真实细腻；

  - 显示器可垂直0º～180º转动，水平0º～180º转动，方便不同站位操作及教学；

  - 显示器内置TF储存卡（不可插拔，减少固件损伤），标配32G，可存储照片数量≥30万张，可存储录像时长≥16小时；

  - 镜体手柄采用医用高分子材料（聚苯砜)，轻盈更耐腐蚀，可浸泡消毒，良好的耐环境应力开裂性，保证镜体更加稳定和耐用；

  - 功能高度集成，除负压吸引按键外，操作手柄功能按键≤1个，操作简易，降低临床消毒难度，减少故障率；

  - 通用吸引按键，吸引通畅，密封性好，不出现液体倒喷现象；

  - *插入部前端为非金属医用高分子材质（聚醚醚酮)，耐磨耐腐蚀，具自润滑特性及良好的生物兼容性，可减少气道刺激；

- *可选配≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，无线输出打印图文报告，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；

- 可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学）；

- 充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

- 充电器输出：5V DC,1A（在紧急情况下支持其他蓄电设备供电，如移动电源等）；

- *内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH；

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示部件 | 1 | 个 |
| 2 | 软管部件 | 1 | 个 |
| 3 | 消毒帽 | 1 | 个 |
| 4 | 通气帽 | 1 | 个 |
| 5 | 负压吸引按键 | 2 | 个 |
| 6 | 测漏仪 | 1 | 个 |
| 7 | 充电器 | 1 | 个 |
| 8 | 数据线 | 1 | 根 |
| 9 | 环保专用箱 | 1 | 个 |
| 10 | 清洁毛刷（长） | 1 | 个 |
| 11 | 清洁毛刷（短） | 1 | 个 |
| 12 | 软管冲洗管路 | 1 | 根 |
| 13 | 给药口盖 | 5 | 个 |
| 14 | 插管固定套 | 1 | 个 |
| 15 | 说明书 | 1 | 套 |