# 一、床旁输液工作站主要规格及系统概述

- 每套床旁工作站可插入1-12个输注泵，通过连接线最多扩展至16个输注泵，按照2、4、6、8…16扩展。每2个通道为基本单位增减，泵即插即用；床旁可任意组合1～16个输注泵（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性）

- 床旁输液工作站具有立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达360度

- 床旁输液工作站具有专用的人机交互屏幕；

- 床旁输液工作站可以通过屏幕实时显示工作站中所有输注泵的输液总量，并可随时清零重新统计。

- 床旁输液工作站可以同屏集中显示工作站中泵的类型、泵的工作状态，包括运行、停止、暂停、关机。

- 床旁输液工作站具有RJ45端口，支持有线联网；

- 床旁输液工作站支持统一初始化系统参数设置，定时指令所有输注模块日夜间模式切换；

- 床旁输液工作站任意输注模块之间具备中继功能，满足用户的连续输液功能需求；

- 床旁工作站采用内置集成化电源、数据管理，站内输注模块采用12V弱电供电；

- 床旁工作站与中央输液信息管理系统通过网络连接；可配置无线或有线网络连接；

- 输注泵插入和拔出床旁工作站不会影响床旁工作站以及中央站的运行，且可被床旁工作站以及中央站立即识别。

- 床旁工作站具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕。

- 床旁工作站具有滴数传感器固定座，可以安放输液泵的滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失；

- 全中文软件操作界面。支持药物库、病人信息等中文显示。

- 床旁输液工作站必须具备独立CFDA注册证及登记表。

- ★可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输注泵在Dock中的槽位号，输注状态，流速，药物名，输液模式，单泵输注预设量/累积量，输液总时间，输液剩余时间和报警信息。

- 可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输液泵所输血管活性药的流速变化，与病人心率、血压等生命体征信息的动态短趋势，两者在同一时间轴同步显示。

- 泵与dock通讯接口为非插入式USB接口，防止损坏

- 外部电源：市政电源 100-240V，50/60Hz，站内输液模块供电采用DC 12V；

- 每个床旁工作站在使用一条电源线、一条网线或无线时，即能满足整个工作站的电源及网络数据传输的要求。

二、名称：输液泵

- 输液泵必须具备CFDA注册证及登记表；

- 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液

- 一般规格和要求：

- 设备先进、结构合理、加工精密

- 模块式设计，能与床旁输液工作站结合组成床旁输液管理系统；

- 可选配滴数传感器，提高给药精度；

- 无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

- 主要技术和性能要求：

- 安全要求：

- 安全防护可靠，防护类型：IP23；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少12档可调，最低75mmHg，最高975 mmHg。

- ★泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，易于清洁和消毒。

- 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

- 防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

- ★双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小分20μL 、50μL、100μL、250μL、500μL、800μL共6档可调；连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

- 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

- 精度要求：

- 精度≤±5%

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- 基本要求：

- ★速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-2000ml/h）；

- 预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

- 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

- 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

- 快推“bolus”：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选；

- 排气：0.1-2000ml/h

- KVO：0.1-5.0ml/h，递增0.1ml/h；

- 支持在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器；

- 不小于3.5英寸TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前输液状态、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；

- 立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达270度

- 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

- 具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息

- 具有7种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和首剂量模式；

- 支持不拆机手动更换电池；

- 电池工作时间9小时@25ml/h；

- 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

- 信息储存：自动储存2000条的操作信息；

- RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

- 可加装无线模块，实现无线联网监测；

- 全中文软件操作界面，中文显示病人信息等。

- 支持药物库，可储存2000种药物信息。

- 支持DERS药物库功能，设置流速上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值

- 可设置药物颜色标识，并在注射泵屏幕上显示，支持大于10种颜色

- 四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- ★支持输血

配置清单：

输液工作站主机（标准4槽位） 10套

输液泵主机 10套

电源线 10套

说明书 10套