咳痰机  招标参数

★ 1. 工作原理:
原装进口设备，采用机械性吸-呼气技术， 通过给病人气道交替施加正-负压，缓慢吸入和快速呼出模拟自然咳嗽过程，无创伤性达到气道分泌物清除的作用。
2. 设置参数：
2.1 工作模式： 自动/手动， 两档可选
2.2 正压： 0-70 cmH2O， 增量为 1 cmH2O
2.3 负压： 0-70cmH2O， 增量为 1 cmH2O
2.4 吸入气流： 低/中/高。 三档可调。
2.5 吸气时间： 0-5s， 增量为 0.1s
2.6 呼气时间： 0-5s， 增量为 0.1s
2.7 暂停时间： 0-5s， 增量为 0.1s（ 只限于 Cough-Trak 被关闭时）
2.8 振荡： 关闭/吸气/呼气/吸呼兼备， 四档可选
2.9 频率： 1~20Hz， 增量为 1Hz（ 只限于启动振荡模式）
2.10 振幅： 1~10 cmH2O， 增量为 1 cmH2O（ 只限于启动振荡模式）
★ 2.11自动触发功能： 开/关
3. 适用范围：
用于治疗不能咳嗽的患者，或用来有效清除因咳嗽时峰流速降低产生的分泌物。 气管插管和无创鼻面罩通气同样有效。可连接气管插管、气切套管、面罩。
4. 适用人群：
成人、儿童均适用。