| 一、 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 |
| 2 | 输出功率≥300W |
| *3 | 输出频率≥434KHz |
| 4 | 输出特性：浮地式（隔离式）输出 |
| 5 | CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电 |
| 6 | 主机采用智能组织感知技术：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。 |
| *7 | 显示屏：液晶触摸屏 |
| 8 | 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能 |
| 9 | 具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险 |
| 9.1 | 监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA， |
| 9.2 | 当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 |
| 10 | 单极切割模式≥二种：纯切，混切 |
| 10.1 | 纯切：功率1-300W 峰值电压1287V |
| 10.2 | 混切：功率1-200W 峰值电压2178V |
| 11 | 智能模式VALLEYLAB：功率1-200W 峰值电压2783V |
| 11.1 | 智能模式功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 |
| 11.2 | 智能模式器械：具备三按钮刀笔 |
| 11.2.1 | 黄色（切割）按钮可启动切割功能 |
| 11.2.2 | 透明智能按钮可启动止血功能并同时提供切割 |
| 11.2.3 | 蓝色（凝血）按钮可启动凝血功能 |
| 11.2.4 | 器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出 |
| 12 | 单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝 |
| 12.1 | 软凝：功率1-120W 峰值电压264V |
| 12.2 | 电灼：功率1-120W 峰值电压3448V |
| 12.3 | 喷凝：功率1-120W 峰值电压3932V |
| *13 | 普通双极模式≥三种：精确，标准，宏 |
| 13.1 | 精确：功率1-70W 峰值电压284V |
| 13.2 | 标准：功率1-70W 峰值电压415V |
| 13.3 | 宏：功率1-70W 峰值电压530V |
| 14 | FT双极模式≥三种：低，中，高 |
| 14.1 | 低：功率1-15W 峰值电压415V |
| 14.2 | 中：功率16-40W 峰值电压214V |
| 14.3 | 高：功率45-95W 峰值电压462V |
| 15 | 精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。 |
| 16 | 演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修 |
| 17 | 排烟系统：具备排烟系统连接功能 |
| 18 | 心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。 |
| 19 | 以太网：对设备执行维修操作 |
| 20 | USB连接：对设备进行维修操作 |
| 21 | 氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能 |
| 22 | 脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关 |