内镜清洗工作站技术参数

1.清洗槽、洗消台面及干燥台面应采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体吸塑成型，板材厚度≥4mm，无锋角，无接缝，细菌附着率低、耐酸碱、易清洗。在1%NaOH溶液中浸泡≥60小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡≥60小时无可视变化；提供内镜清洗工作站材质耐腐蚀检测报告；

★1.1洗消槽规格：方槽（提供现场实地布置图）

外形长620mm±2mm×宽750mm±2mm×高1500mm±2mm，内径长500mm±2mm×宽450mm±2mm×高200mm±2mm

1.2干燥台规格：长（1000可选）mm×宽750mm×高1500mm（离地高度），厚度≥50mm；

注：洗消槽和干燥台根据现场场地要求进行相应尺寸的配置。

1.3清洗槽形状：应采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果；

2.功能背板

2.1背板材质要求：采用高分子复合材料吸塑成型，抗冲击，厚度≥5mm，无锋角，无接缝，表面附杜邦抗菌材料，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，对工作人员身体无害，整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用；背板是光滑的平面，无玻璃钢丝状。

2.2功能背板规格：宽 80mm×（背板离地）高1500mm；长度根据场地定制

3.台面支架技术要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高≥800mm，台面支架进行了可靠的防锈喷塑处理，高强度支架，耐腐蚀，坚固耐用；

4.柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃（提供证明材料），具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

5.不锈钢水龙头和落水器

5.1技术要求：水槽配备不锈钢水龙头，采用全优质SUS304不锈钢材质，360度旋转式设计，有冷热水接口，多层防腐防锈处理，可承受高酸碱环境的使用；

5.2落水器采用全优质非金属材质，特有的机械式结构，方便排水，且不易腐蚀；

5.3不锈钢水龙头:全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s；

6.全自动循环灌注系统

6.1外观要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；

6.2技术要求：注水注气系统采用分离式设计，在自动实现注水注气工作的同时，简化了操作流程，避免了交叉感染的危险；

6.3快速插接头设计使操作方便自如，单手即可完成全部操作，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底消除消毒液的扩散。

7.水/气触摸屏控制器

7.1控制器要求：应采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。（提供实物照片佐证材料）；

7.2注水/气时间可控范围小于等于99分钟，注水注气时间均可独立设置；

7.3电器与控制系统均独立设计，方便安装和维护；

★7.4全自动灌注主机：电压12V，注水压力0.2-0.3Mpa，有效保护内镜，需提供医疗器械检验报告佐证材料；

7.5循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa；

8.酶液/消毒液触摸屏控制器，灌流压力0.2-0.3Mpa，有效保护内镜；

9.酶液/消毒液倒计时装置技术要求：独立记录灌注剩余时间，计时时间设定范围为0~60min,步进10s，计时装置的误差不大于±2.5%，

10.高压清洗枪：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

11.噪声：内镜清洗过工作站在正常运行时，噪声应不大于70db，需提供当地质量监督检验中心出具的检验报告复印件；

12.供气系统

★12.1供气系统: 医用级洁净气源，集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，为设备提供高质量洁净气源。过滤精度0.01微米，可置于在干燥台下，噪音≦60dB，容积流量≥150L/min；具备自动排水功能。（提供佐证材料）；

12.2中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤内镜。无耗材、免维护、免清洗;

13.配有空气过滤减压装置，配备压力表，分辨率为≦0.02Mpa；具备压力可调功能，可调范围0.15Mpa-0.6Mpa；

14.自动/手动双控水源开关：可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；

15.排水管路采用PVC-U管材和管件，不能为PVC-U排水软管；（提供实物照片佐证材料）；

★16.管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。提供佐证材料；

17.酒精灌注系统要求：酒精自动灌注内镜管腔，自动注气辅助干燥，方便快捷，采用蠕动泵定量控制，进酒精速度为≥5ml/s。在控制屏上可显示“酒精不足”。（提供控制屏“酒精不足”照片佐证材料及国家药品监督管理局提供的检验报告）

18.自动供酶系统：采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，进酶量≥5mL/s，一键启动，操作简便。供酶时间0-99min可调，酶液不足可提示报警，并在控制屏上显示“清洗液不足”。