多功能清创机技术参数

1.产品适用范围: 适用于人体伤口的超声清创，达到去除细菌的作用；

2.超声清洗模块参数

2.1超声主机输出频率范围: 15kHz-45kHz；

▲2.2超声工作频率: 25 kHz±1 kHz；

2.3有效超声输出功率范围:＜50W；

▲2.4超声自动扫频时间: ≤5s；

▲2.5超声清创刀头振动幅度: ≥70um；

2.6超声刀头材料: TC4钛合金；

2.7超声清创刀头具有可拆卸功能；

2.8最大超声清创液流量范围: ≥100 mL/min；

2.9手柄输出口处清创液温升: ≤10℃；

3. 系统参数

3.1操作面板：触摸屏操作；

3.2具有自动频率匹配功能；

3.3定时器工作范围：0~99min；

3.4具有脚踏开关启动或停止治疗功

4. 产品安全

4.1电磁兼容性要求：符合YY0505-2012的要求；

4.2超声及高压冲洗管路: 独立在机器外部，支持高温高压灭菌，可一次性使用或重复灭菌后使用，杜绝感染。