技术参数

1.基本性能要求（1）、主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁（2）、吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合。（3）、气体终端要求：a.  要求所有气体插座与吊塔必须为同一品 牌，便于医院维修与保养。b.  各种气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能。c.  插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。d.  麻醉废气排放系统AGSS应采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失。并配有专门的废弃排放接头。（4）、吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。（5）、可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。（6）、每个吊塔的电源、气源接口均应包含原厂相应的连接附件和悬吊挂件，提供相应的配置清单及相关彩页资料。

2.具体规格和要求、配置：

（1）、机械双臂外科吊塔：1台

a. 机械双臂吊塔，臂长L ≥600+600mm；b. 最大承载重量≥200Kg；c. 阻尼刹车系统，可根据用户需要调节刹车松紧；d. 吊柱式箱体，长度≥800mm，为多边型（多边型≥5）或蝶型设 计，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用；e. 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330o； f．带双边侧导轨设备托盘：2个（每个设备托盘最大承载重量≥50Kg）；g．其中一个设备托盘带抽屉：1个； h．每套配置气源（包括气体插座、气体插头及附件等）：O2×1、VAC×1、Air×1、N2O×1、N2×1、AGSS×1；i．每套配置电源插座≥8个，配置多功能插头，电气终端可根据需要安装于各个方位；j．配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。

2、麻醉吊塔：（1）、数量：1台

*1.吊塔为L型设计，横向活动半径≥1200mm

2.吊塔的定位高度及臂长可以根据医院具体场地进行调节

*3.箱体为四边型，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全

*4.箱体长度≥500mm

*5.箱体底部有升降把手，且吊塔升降可定位，无漂移

*6.吊塔可以升降，升降高度≥400mm

7．每套配置气源（包括接口、插头及附件）：氧气×2、吸引×2、空气×1、笑气×1、AGSS×1；

8．每套配置电源插座≥10个（其中16A的2个），配置多功能插头，电气终端可根据需要安装于各个方位；

9．网络接口（RJ45）4个，接地端子1个；光纤接口1个，预留弱电接口1个；

10. 配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。