复合手术室术中影像计划系统技术参数

*为废标条款，▲为核心扣分项

1、术中影像计划平台

1.1主机配有 Intel Xeon E5-1650v3或同等性能（不低于3.6千兆赫兹，6 核，12 MB 缓存）的服务器级高性能工作站，主内存≥12 GB，存储容量≥256 GB，≥6个视频输入端口，≥6个视频输出端口，并能够同时预览连接的所有视频及影像信号；操作系统为正版Windows 10（64 位）；支持≥3个触摸屏交互控制

*1.2系统需具备强大的兼容性，能够与医院现有术中核磁设备及手术导航计划平台数据格式兼容，实现与手术导航的交互控制。能够整合术前规划的导航手术计划，进行数据3D重建显示（包含肿瘤、血管、神经纤维束等结构），并在多平面（轴状、冠状、矢状和倾斜面）中进行 3D切割重建，用于临床医生术前浏览。

▲1.3 系统需具备强大的可扩展性，未来能进行技术升级，例如AR增强现实等（需提供产品技术资料证明）

2、应用程序系统软件

2.1通过触摸交互以及鼠标与键盘支持来实现完全控制；连接医院PACS系统，通过患者名字、ID等信息以Q/R形式搜索调取患者影像信息。

2.2整合手术室内设备数据（例如内窥镜、腔镜、显微镜、关节镜、术野摄像机、全景摄像机、手术机器人、术中影像（CT、DSA、MRI、C臂等）、导航、超声、显微镜、无线麦克风、音响话筒、远程场景音视频等），并可进行任意切换显示。

3、影像浏览/3D重建软件

▲3.1提供基于触控操作设计的医学影像浏览及多模态CT/MR/PET影像融合后的3D重建功能。通过双手指触控屏幕操作，便可以实现3D影像的放大/缩小、平移/翻转，以及3D影像任一角度切割。可使用皮肤、骨骼、血管、DRR 和 MIP 的显示预设，对 CT、MR、PET、SPECT 数据集进行一键式3D 体积重建。

▲3.2 提供该软件医疗器械注册证，须与术中影像计划平台为同一品牌以保障兼容性

4、影像录制存储

4.1 对于2K影像，以全高清影像分辨率持续录制任意显示屏幕的信息（例如：导航软件，显微镜及腔镜视频）并存储至网络或本地，支持画中画、二分屏、四分屏方式录制；直观的一键截图功能，以原屏幕分辨率捕捉任何显示内容，并存储到本地或网络记录和截图功能无缝整合在用户界面中。

4.2对于4K影像，提供一套独立录制系统，支持4K的清晰度影像持续录制

5、会议通讯与流媒体

▲5.1应用流媒体技术，无需额外铺设光纤，基于院内网络实现手术室与医生办公室和会议室、示教室的术野数据和影像数据全高清影像质量的同步。占医院带宽≤15M，同时在线用户≥5个，便于上级医生在制定术中手术计划时进行实时音视频指导。

5.1.1 通过全高清实时流和音频/视频会议实现数字化质量的音频和视频通信，包括从医院网络内的任何位置通过浏览器进行访问的 Web 门户，用户通过授权的账户密码进行登录。手术室具有直播的暂时中断功能，并且具有实时预览功能，有效避免直播事故出现。

6、手术室视频路由：将任何视频源直观拖放传送至手术室的每个显示屏上,对于每个连接的信号，均会显示实时预览以便快速识别；对于接入的视频源，可以二分屏，四分屏，画中画的格式显示。

7、中央控制触屏：≥42英寸液晶全高清显示屏，支持多点触控，一屏中控，简体中文操控界面，操作简洁、方便；采用嵌墙式安装，触摸控制，符合手术室洁净要求。

8、高清全景摄像系统：具备实时3G-SDI, Dual-Stream LAN, HDMI输出, Composite输出, RS-232 输入/输出, RS-485接口；可用过手术室中央控制屏幕进行转动和缩放；手术室顶棚安装，含摄像头，摄像头固定架，施工费，视频及控制信号线缆，电源电路，控制开关

9、墙面显示屏：一块≥65 英寸液晶2K触摸屏，一块≥65寸4K显示屏；包含视频及控制信号线缆，电源电路，控制开关。

10、吊臂显示屏：一块≥31寸，医用4K 3D显示器 ，一块≥31寸，医用2K触摸显示器；包含视频及控制信号线缆，电源电路，控制开关，悬吊臂内穿线；监视器具备3G-SDI信号视频输入接口以及3G-SDI输出信号接口。

11、吸顶扬声器及功放，一拖二无线头戴式麦克风

12、控制室触控分屏，便于实时了解手术室情况